## Slide 1
Разработване на Compton-TDCR система
Владислав Тодоров Тодоров
Научен ръководител: доц. д-р Красимир Митев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Физически факултет

## Slide 2
Изследване на отклика на фотокатода на фотоелектронни умножители за приложение в TDCR система

## Slide 3
Мотивация за изследванията
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров
Нехомогеността на отклика на фотокатода има отрицателно въздействие върху:
Енергийната разделителна способност в сцинтилационната спектрометрия
Ефективността за регистрация и оттам върху техниките за абсолютно измерване на активност като методите TDCR
Нехомогенността на отклика на фотокатода зависи от:
Хомогенността на отлагането на материала на фотокатода
Електростатичното фокусиране на ФЕУ

## Slide 4
Изследвани ФЕУ
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров
Изследваните ФЕУ-та са:
Hamamatsu H11934-203
Hamamatsu R7600U-200
Philips XP2020Q
Hamamatsu R331-05
Hamamatsu R9779
Използват се в детектори за:
Алфа-спектрометрия
TDCR измервания
Hamamatsu H11934-203
Hamamatsu R7600U-200
Philips
XP2020Q
Hamamatsu
R331-05

## Slide 5
Сканиране и обработка на сигналите от ФЕУ
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров
Output spectrum
Pulse generator
Avalanche transistor
Reference signal to nanoPSD
High-voltage power supply (200-300 V)
LED
LED pulser

## Slide 6
Автоматизиране на системата
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров
Контролира набирането на спектрите и местенето на оптичното влакно

## Slide 7
Сканиране на отклика на ФЕУ R7600U-200
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров
Могат да се наблюдават два вида нехомогенност:
Структурна – поради хоризонталните нишки
Глобална – вероятно поради различната дебелина на фотокатодния слой

## Slide 8
Сканиране на отклика на ФЕУ H11934-203
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров

## Slide 9
Сканиране на отклика на ФЕУ XP2020Q
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров

## Slide 10
Сканиране на отклика на ФЕУ R331-05
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров

## Slide 11
Сканиране на отклика на ФЕУ R9779
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров

## Slide 12
Разработване на Compton-TDCR система

## Slide 13
Compton-TDCR система
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров
Позволява ни да оценим светлинния добив на сцинтилатори – органични течни и пластмасови, както и неорганични
Можем да изследваме времеви характеристики на сцинтилаторите при възбуждане от електрони с определена енергия
Можем да получим информация за параметъра на йонизационно гасене kB

## Slide 14
Compton-TDCR система (LNHB) – LSC
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров

## Slide 15
Compton-TDCR система (LNHB) – time prop
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров

## Slide 16
Compton-TDCR система (LNHB) – plastics
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров

## Slide 17
Compton-TDCR система (LNHB) – plastics
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров

## Slide 18
Compton-TDCR система – concept
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров

## Slide 19
Compton-TDCR система – подготовка
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров

## Slide 20
Compton-TDCR система – подготовка
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров
Източник на светлинни импулси
Механизирана система за сканиране
Ограничения на системата:
Минимална стъпка: 0.2 mm (диаметър на влакното)
Площ на сканиране: 3.6 x 3.2 cm2

## Slide 21
Сканиране на отклика на ФЕУ R331-05
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров

## Slide 22
Нагряване на компактни ФЕУ-та
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров

## Slide 23
Нагряване (?) на R331-05
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров
Очакваме, че в Compton-TDCR системата няма да имаме съществено нагряване на пробите

## Slide 24
Гама-канал на Compton-TDCR
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров

## Slide 25
Гама-канал на Compton-TDCR
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров

## Slide 26
Compton-TDCR система – concept
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров

## Slide 27
кВ параметъра в TDCR модела
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров
12 / 21
Абсолютен метод за измерване на - и -излъчватели и някой EC радионуклиди
Основа се на модела на „свободния параметър“
- свободни параметри – средна енергия необходима за създаване на един фотоелектрон на фотокатода

## Slide 28
Определяне на кВ параметъра
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров
Промяна на ефективността за детектиране на фотон със сиви филтри

## Slide 29
Определяне на кВ параметъра
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2024, Владислав Тодоров
Промяна на ефективността за детектиране на фотон чрез дефокусиране
Дефокусиране
Променя геометрията
на детектора
Промяна на ефективността за детектиране на фотон чрез химически гасители – влияят по различен начин на бързата и бавната флуоресценция

## Slide 30
Благодаря за вниманието!